淮上区大气精准溯源与管控服务项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠河北新区发展有限责任公司（盖章）

项目名称：淮上区大气精准溯源与管控服务项目

采 购 人：蚌埠河北新区发展有限责任公司

联系人：贾文艳

联系电话：18055206002

采购预算： 99（万元）

付款方式：本项目通过转账方式支付资金，无预付款。按季度付款。

供货（安装）期限（或服务期限）：一年，合同签订并接到采购人通知后立即开展精准溯源与管控服务。（考核合格后可续签两年）

售后服务要求：检测及巡查频次根据实际情况为准，派驻人员需按合同规定提供服务。

拟采用的采购方式： 询比

拟采用的评审方法： 合理低价

供应商资格或特别要求： CMA 或 CNAS 标识认证，投标人环境监测类产品需入选工信部公示的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》，投标人环境监测类产品获得省级及以上相关部门颁发的数据质控与校准相关领域的科技成果登记证书，第三方服务单位需配备6人驻点开展相应工作，其中总负责人员1人，具有环保类高级以上技术职称，第三方服务单位自行配备巡查车辆2台。

采购标的清单、技术参数（或技术要求）：

| 序号 | 采购项目 清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一项：颗粒物激光雷达平扫服务 |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒物激光雷达平扫服务 | 颗粒物激光雷达可实现、对监控站点周边5Km范围内颗粒物污染分布状况，精准定位污染源。通过激光雷达扫描的污染热点，快速锁定空气质量监测站点周边5km范围内颗粒物高污染点源，快速指导现场排查发现问题，为空气质量监测点数据异常提供排查手段，指导精细化管控。 技术参数（或技术要求）: 1、基本要求 运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶的时空演变。 2、性能指标 2.1激光雷达设备 2.1.1激光器类型：泵浦固体激光器； 2.1.2工作波长：单波长532nm； 2.1.3单脉冲输出能量：≥1000μJ； 2.1.4望远镜口径小于等于140mm。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件或扫描件证明） 2.1.5最大探测距离：垂直有效探测距离≥15km；水平有效探测距离≥5km； 2.1.6探测盲区：≤15m； 2.1.7垂直分辨率：7.5m~30m之间可调； 2.1.8自动准直功能：安装发射光路上的电动调整架，可进行光束的自动调整和准直。 2.1.9通过调用配置文件中的退偏振系数,对激光雷达退偏振曲线进行矫正和质量控制。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件或扫描件证明） 3、激光雷达安全性及电磁兼容性要求： 3.1交流耐压：为保证设备安全性，设备需在AC1500V的情况下检测，检测结果需达到无强烈飞弧和击穿现象 3.2绝缘阻抗：为保证设备安全性，设备需在DC500V的情况下检测，检测结果绝缘阻抗需大于10MΩ ★3.3浪涌（冲击）抗扰度：为保证设备具备一定的浪涌（冲击）抗扰的能力，设备需经过浪涌（冲击）抗扰度测试，测试结果需至少满足以下技术参数（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件或扫描件证明） a.测试端口：电源端，测试电压：±0.5KV、±1KV，耦合方式：L-N，相位角：0°、90°、180°、270°，个极性试验次数：5次，间隔时间：30s，测试波形：1.2/50μs，测试结果现象：测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。 b.测试端口：电源端，测试电压：±0.5KV、±1KV、±2KV，耦合方式：L-PE、N-PE，相位角：0°、90°、180°、270°，个极性试验次数：5次，间隔时间：30s，测试波形：1.2/50μs，测试结果现象：测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。 ★3.4静电放电抗扰度：为保证设备具备一定的抗静电放电的能力，设备需经过静电放电抗扰度测试，测试结果需至少满足以下技术参数（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件或扫描件证明） a.放电点:缝隙、亮体;放电方式：空气;放电电压:±2kV、±4kV、±8kV;每个极性放电次数:10次；间隔时间:1s b. 放电点:VCP;放电方式：接触; 放电电压: ±6kV;每个极性放电次数:10 次；间隔时间:1s；测试中及测试后EUT 运行正常，无异常现象。 ★3.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度：为保证设备具备一定的电磁兼容性，设备需经过电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，测试结果需至少满足以下技术参数（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件或扫描件证明） 测试端口：电源，测试电压：±0.5KV、±1KV，耦合方式：L&N；N&PE；L&N&PE，重复频率：5kHz、100kHz，持续时间：1min，测试结果现象：测试中及测试后EUT 运行正常，无异常现象。 | 1套/年 |  |
| 第二项:驻场联动管理服务 |  |  |  |  |
| 1 | 驻点团队 | ★投标人需提供由6名驻点人员组成的服务团队，并配备巡查车辆2台，项目负责人需具有环保类高级以上技术职称，巡查人员具备国家监测总站颁发的环境空气自动或环境空气挥发性有机物自动监测或运维培训合格证，数据分析人员具有国家监测总站颁发的大气颗粒物组分或光化学技术培训合格证 | 1年 |  |
| 2 | 日常巡查服务 | ★在区生态环境分局指定地点，派驻专业人员进行联合办公，提供5+2，白加黑服务，全时段保障环境空气质量。驻场技术服务团队对辖区污染问题进行排查，重点对空气质量站点周边进行巡查与拍照监督，实现日常及应急管控期间对工地、道路扬尘、机动车、餐饮油烟、经营性燃煤、垃圾焚烧、露天烧烤、散乱污企业等重点污染源的调查确认与举报监管，实现对污染源治理效果的持续跟踪。必要时采用便携设备查找污染源，进行溯源分析。对本区域大气污染成因进行综合研判、分析，驻场服务技术团队总结昨日空气质量、昨日管控措施、昨日发现问题。针对不同季节提供污染成因分析及管控对策，实现分季，季分月、月分周、周分天的目标管控。针对监测站点周边500m范围内作为日常重点严控热点源，严加监管和控制；500-1500m范围作为协同管控区，定期开展检查工作；1500-3000m范围作为外围管控区域，对重点源有针对性开展检查。并将问题交办给各责任单位，记录反馈整改情况，每天督促和通报未及时反馈的单位及时落实整改，每周考核排名。重污染天气期间，针对当地特色污染源情况，现场深入调研，并提出各类可操作的正式的专项治理方案和建议，协助当地政府提前预测、提前管控以及管控后评估，做好本地污染过程防控及下次污染预防。 | 1年 |  |
| 3 | 数据分析研判服务 | ★常规性出具日报365份、周报48份、月报12份、季报4份、年报1份，根据污染情况出具污染过程成因专项分析报告、异常数据专项分析报告、污染应急专项分析报告等，精准分析总结空气状况。在重污染天气期间加大研判频次，出具重污染应急分析报告，对污染过程进行成因分析提供应急管控措施，降低本地污染贡献。当站点数值发生异常时，结合多源数据进行原因分析，分析成果与管控建议发布在相关工作群中指导防治。 | 1年 |  |
| 4 | 动态管控调动服务 | 驻场技术服务团队对本地各类型的自动监测站点实施监控，各类数据进行及时分析，根据分析结果迅速在“管理群”发布管控指令，指导各责任部门排查管控。 每日早、晚，技术服务团队应根据模式预报和天气预报结果，综合现场实际情况，预测预报当晚和次日空气质量形势，并且根据污染形势，提出针对性的管控建议，指导各单位提前防范，削峰降频，尽可能减轻不利气象条件对本区域空气质量的影响。 | 1年 |  |
| 5 | 大气污染防治专项行动 | 系统深入开展大气污染防治对策方案，根据淮上区大气环境开展精细化调查，如：扬尘源、工业源、餐饮油烟源、生物质燃烧源等，协助生态环境分局开展各项专项行动，如：工地扬尘治理行动、餐饮油烟治理行动等。 | 1年 |  |

备注：1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项或三项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。